## 說明
Ch10 實戰案例：滴定標定與 HPLC 農藥殘留的量測不確定度預算
對應網頁：ch10.html ｜ 黃色儲存格＝可以改成你自己的數據；其他是公式，請不要直接覆蓋。
這本活頁簿在做什麼
重現教科書兩個國際範例：①用 KHP 標定 NaOH 濃度（QUAM Example A2）；②HPLC/GC 測麵包中農藥殘留（QUAM Example A4）。
兩者都是「乘除模型」——所以不確定度合成一律用「相對不確定度」（u(x)/x，沒有單位），公式是：相對合成 = SQRT(SUMSQ(各項相對u))。
「滴定NaOH標定」工作表：先算出濃度，再一項一項列出不確定度預算，看誰是老大（V_T 占 52%）。
「HPLC農藥殘留」工作表：內部驗證法的三大成分（精密度／回收率偏倚／均勻性），加上符合性判定。
怎麼用
1. 黃色是可以改的數據；改了以後，右邊所有公式（包含 u²占比）都會自動重算。
2. 試著把 V_T 從 18.64 改成 49（滴定管接近滿管程），看 u_c 怎麼變小——這就是「改善策略」那一段在算的事。
3. HPLC 工作表把 MRL（法規限量）改一改，看「符合／不符合／灰色地帶」怎麼變。
4.「對照R答案」工作表核對 Excel 與 R 是否一致。
兩個最重要的觀念
① u²占比（不確定度預算）是用「變異數」（u 的平方）算占比，不是把 u 直接相除——這是本章測驗最愛考的地方。
② 乘除模型合成用「相對」不確定度；加減模型合成才用「絕對」不確定度——兩者不能混用。
本章沒有對應的資料分析工具箱功能
不確定度預算是逐項代公式，屬於「量測不確定度評估」而不是統計檢定或迴歸，Excel 的資料分析工具箱（t 檢定/F 檢定/ANOVA/迴歸）用不上；本活頁簿全部用一般函數（SQRT、SUMSQ、IF）現場計算。

## 滴定NaOH標定
Step 1：量測模型的各輸入量（黃色可改）
項目 | 數值 | 公式 | 說明
m(KHP)：KHP 質量 (g) | 0.3888 |  | 稱取的 KHP 淨重
P(KHP)：純度 | 1 |  | 證書純度（小數）
M(KHP)：莫耳質量 (g/mol) | 204.2212 |  | 由 IUPAC 原子量計算
V_T：滴定體積 (mL) | 18.64 |  | 自動滴定儀 pH 電極判定終點
c(NaOH)：標定濃度 (mol/L) |  | '=1000*B3*B4/(B5*B6) | 量測模型：1000×m×P/(M×V_T)
u(V_T) 的解剖：滴定體積的三個不確定度來源
項目 | 數值 | 公式 | 說明
① 滴定管校正 半寬 a (mL) | 0.01 |  | A 級滴定管證書 ±0.01 mL
u(校正)：三角形分布 (mL) |  | '=B11/SQRT(6) | 三角形分布除數 √6
② 水的體積膨脹係數 (/℃) | 0.00021 |  | 查表常數
溫度變動 ±ΔT (℃) | 4 |  | 實驗室溫度變動範圍
溫度效應 半寬 a (mL) |  | '=B6*B13*B14 | V_T × 膨脹係數 × ΔT
u(溫度)：矩形分布 (mL) |  | '=B15/SQRT(3) | 矩形分布除數 √3
③ 終點判讀 半寬 a (mL) | 0.003 |  | pH 曲線轉折與理論當量點的偏差
u(終點)：矩形分布 (mL) |  | '=B17/SQRT(3) | 矩形分布除數 √3
u(V_T) 三項合成 (mL) |  | '=SQRT(SUMSQ(B12,B16,B18)) | SQRT(SUMSQ(校正,溫度,終點)) ≈ 0.0101，QUAM 保守取 0.013（見下方採用值）
u(V_T)：採用值 (mL) | 0.013 |  | QUAM 原文較保守的取值，下方主預算表採用這一個
Step 3/4：不確定度預算表（乘除模型，用相對不確定度）
來源 | 數值 x | 分布 | 除數 | 標準不確定度 u | 相對 u(x)/x | u²占比 (%)
u_rep：重複性 相對標準不確定度 | 0.0005 |  | 過往滴定的重複變異（合併所有操作），先佔一列避免與下面預算表衝突
u(m)：質量標準不確定度 (g) | 0.00013 |  | 第7章天平案例：解析度+校正+重複
a(P)：純度半寬（矩形） | 0.0005 |  | 證書 ±0.0005
u(P) 計算值：矩形分布 |  | '=B26/SQRT(3) | u(P) = a/√3 ≈ 0.0002887；下方主預算表採用教材/QUAM 取值 0.00029
u(M)：莫耳質量標準不確定度 (g/mol) | 0.0038 |  | IUPAC 原子量不確定度表
重複性 rep | 1 | 直接給定（歷史滴定重複變異） | —
質量 m(KHP) |  | 合成（天平：解析度+校正+重複） | —
純度 P(KHP) |  | 矩形 ±0.0005（=0.0005/√3≈0.0002887，教材採用 0.00029） | √3 | 0.00029
莫耳質量 M(KHP) |  | 常態（IUPAC 給定為 u） | 1
滴定體積 V_T |  | 合成（校正+溫度+終點，見上表） | 1
相對合成不確定度 u_c(c)/c |  | '=SQRT(SUMSQ(F29,F30,F31,F32,F33)) | SQRT(SUMSQ(五項相對 u))——先平方、加總、再開根號
u_c(c)：合成標準不確定度 (mol/L) |  | '=B7*B35 | c(NaOH) × 相對合成
U：擴展不確定度 (k=2) |  | '=2*B36 | k=2，約 95%
報告：c(NaOH) = (0.10214 ± 0.00020) mol/L（k=2）
改善策略：讓滴定體積接近 50 mL 滿管程（多稱 KHP）
項目 | 數值 | 公式 | 說明
V_T 改善後 (mL) | 49 |  | 多稱約 2.6 倍 KHP，滴定體積接近滿管程
m(KHP) 放大倍數 | 2.6 |  | 配合 V_T 加大，同比例多稱 KHP
V_T 改善後的相對 u |  | '=B20/B42 | u(V_T) 不變，只是 V_T 變大
m 改善後的相對 u |  | '=B25/(B3*B43) | u(m) 不變，質量變大
改善後相對合成 |  | '=SQRT(SUMSQ(F29,B45,F31,F32,B44)) | 同樣的 SQRT(SUMSQ())，只是 m、V 兩項變小
改善後 u_c (mol/L) |  | '=B7*B46 | 從 0.000099 降到約 0.000066（改善約 34%）

## HPLC農藥殘留
Step 3：內部驗證法的三大成分（QUAM Table A4.4）
來源 | 數值 x | 分布 | 除數 | 標準不確定度 u | 相對 u(x)/x | u²占比 (%)
精密度 Precision | 1 | 直接給定（不同類型樣品雙重複分析的中間精密度） | — | 0.27
偏倚 Bias（回收率） | 0.9 | 加標回收實驗：平均回收 90%，其 SD 與顯著性檢定 | — | 0.043
均勻性 Homogeneity | 1 | 模型估計最壞情境（農藥可能只在麵包表面） | — | 0.2
項目 | 結果 | 公式 | 說明
相對合成不確定度 |  | '=SQRT(SUMSQ(F3,F4,F5)) | 三大成分平方和開根號
P_raw：儀器測得未修正結果 (mg/kg) | 1 |  | 層析儀讀值
Rec：回收率 | 0.9 |  | 同上表回收率
P_op：回收率修正後結果 (mg/kg) |  | '=B10/B11 | 除以回收率修正偏倚
u_c(P_op) (mg/kg) |  | '=B12*B8 | P_op × 相對合成
U：擴展不確定度 (k=2, mg/kg) |  | '=2*B13 | k=2，約 95%
報告：P_op = (1.11 ± 0.75) mg/kg（k=2）——與 QUAM Table A4.5 一致
進階：用雙重複對數據自己算精密度項（估短期重複性 RSD）
樣品 a | 樣品 b | 相對差 d=(a-b)/((a+b)/2) | d²
0.42 | 0.39
1.13 | 0.97
0.27 | 0.3
0.88 | 0.71
0.55 | 0.6
1.62 | 1.28
0.31 | 0.35
0.74 | 0.8
Σd² |  | '=SUM(D19:D26) | 8 對雙重複的相對差平方和
對數 n |  | '=COUNT(A19:A26) | 共 8 對
RSD（短期重複性） |  | '=SQRT(B27/(2*B28)) | SQRT(Σd²/(2n))——只反映短期變異，比長期中間精密度 0.27 小得多
符合性判定（保守決策規則）
項目 | 結果 | 公式 | 說明
MRL：法規限量 (mg/kg) | 2 |  | 可改成 1.5 看灰色地帶
下限 = P_op − U |  | '=B12-B14
上限 = P_op + U |  | '=B12+B14
判定 |  | '=IF(B34>B33,"不符合",IF(B35<=B33,"符合","灰色地帶")) | 下限超過限量才判不符合；上限沒超過才判符合；其餘是灰色地帶

## 對照R答案
項目 | Excel 算出來 | R 的答案 | 一致？ | 來源儲存格
c(NaOH) 標定濃度 |  | 0.10214 |  | '滴定NaOH標定'!B7
滴定相對合成不確定度 |  | 0.00096574 |  | '滴定NaOH標定'!B35
滴定 u_c |  | 9.8637e-05 |  | '滴定NaOH標定'!B36
滴定 U (k=2) |  | 0.00019727 |  | '滴定NaOH標定'!B37
V_T 三項合成 u(V_T) |  | 0.010069 |  | '滴定NaOH標定'!B19
V_T 對變異數占比 (%) |  | 52.1529 |  | '滴定NaOH標定'!G33
改善後相對合成 |  | 0.00064913 |  | '滴定NaOH標定'!B46
HPLC 相對合成不確定度 |  | 0.33939 |  | 'HPLC農藥殘留'!B8
HPLC P_op |  | 1.1111 |  | 'HPLC農藥殘留'!B12
HPLC u_c(P_op) |  | 0.3771 |  | 'HPLC農藥殘留'!B13
HPLC U (k=2) |  | 0.75419 |  | 'HPLC農藥殘留'!B14
雙重複 RSD |  | 0.10272 |  | 'HPLC農藥殘留'!B29
如果你改了黃色儲存格的數據，這裡當然會變成 ✗——那是因為 R 的答案是用原始教材數據算的。